PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

RAYOS X ODONTOLÓGICO

                                                                                              CODIGO: 00211 004
Modelo DE 10 A 30 mA -60 A 75 PKV
Voltaje ____ V   Potencia __1500_  W     Fases__1__      Ciclos _60__ Hz

TAMBIEN LLAMADO
Unidad Odontológica

Aparato Dental de Rayos X

 UBICACIÓN
 Consultorios Odontológicos de Consulta Externa 

DEFINICIÓN

Equipo que se utiliza para tomar radiografías en el aparato maxilar

ACCESORIOS DEL EQUIPO
Set de Conos 

Medidor de Tiempo ( Timer).

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION 

Corriente Eléctrica de 110 Voltios, una Fase con polo a tierra y 60 ciclos 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
 Inspección. Aplique los criterios de inspección enumerados en los grupos A, B y E. Funcionamiento. Las pruebas deberán ser efectuadas por un Técnico en equipo medico. La Unidad deberá estar en OFF. Verificar que: a.- El transformador y las extensiones soporten el cabezal del tubo en cualquier posición sin deflectarse. b.- El movimiento vertical del tubo / Transformador se logra fácilmente y que permanece fijo en la posición deseada sin la ayuda de otros accesorios. c.- La posición angular y la rotación del cabezal se logren fácilmente. d.- No haya ruidos, ni sonidos burbujeantes cuando el tubo este rotando o formando un ángulo. e.- No haya evidencia de escape de aceite del cabezal del tubo  transformador . La unidad estando en ON. El control del mili amperaje deberá girar en sentido contrario a las agujas del reloj y las luces de los pilotos deberán iluminarse. El voltímetro estará cerca a la línea roja o índice de funcionamiento. Si el ánodo del tubo es visible inspeccione el filamento, que no haya rastros de derramamiento de aceite, rajaduras, burbujas de aire. Precauciones. Durante los procedimientos de las pruebas de funcionamiento debe tenerse precaución para que las personas de lugares adyacentes no reciban radiación. El mili amperaje no debe exceder de 15 mA. El tiempo de exposición será de 10 segundos. Que no se presenten ruidos en el tubo, ni en los controles

SEGURIDAD ELÉCTRICA

No trate de hacer funcionar el equipo con Corriente Directa. Verifique la conexión del polo a tierra antes de ponerlo a funcionar. Asegúrese de que existe una protección adecuada contra radiaciones. No quite el cabezal del tubo junto con el brazo de ajuste.

PREPARACION PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Transporte Quitar el cabezal con la culata y la extensión, empacarlo en un recipiente especial diseñado para tal fin. Quitar el interruptor del expositor, envolverlo en material amortiguante y empacarlo con el cabezal del tubo y la culata. 

Almacenamiento Fije el brazo de la extensión y ajústelo en posición encogida 

Coloque el cabezal del tubo viendo hacia abajo. Desconéctelo de la fuente de energía.

RUTINAS DE MANTENIMIENTO 





FRECUENCIA
	CÓDIGO
	PROCEDIMIENTOS
	OE
	TEM

	
	
	
	A
	B
	C

	00191 002 01
	quitar las manchas de oxidación suciedad y demás elementos extraños
	D
	
	SM
	A

	00191 002 02
	Inspeccionar visualmente y efectuar pruebas de mantenimiento
	
	T
	SM
	A

	00191 00203
	Examine el cabezal del tubo y verifique que no tenga filtraciones de aceite
	
	T
	SM
	A

	00191 00204
	Lubricar según las instrucciones del fabricante
	
	T
	SM
	

	00191 00205
	Examine las condiciones de los cable d alto voltaje, conectores y receptáculos 
	
	T
	SM
	A

	
	
	
	
	
	

	
	*Efectuar pruebas de funcionamiento solamente si la inspección visual indicare que el funcionamiento de dicho articulo es dudoso
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tiempo promedio en horas/ hombre al año para el mantenimiento
	
	4
	2
	1

	
	
	
	
	
	


D = Diario 








 A = Anual 

S = Semanal








 N = Indeterminado 

T = Trimestral 







 
OE = Operador de Equipo 

SM = Semestral 







 TEM = Técnico Equipo Médico 

AO = Antes de Operarlo




 

 DLO = Después de Operarlo 

DO = Durante la Operación 

a = Equipo de uso Rutinario ó para Emergencias. 

b = Equipo en estado no Operativo ó Almacenado por más de 30 días. 

c = Equipo en Reserva pero almacenado por más de 30 días y que no es de Emergencia. 







